## A包
邹城市郭里镇卫生院康复治疗、评定设备采购清单（A包）
序号 | 设备名称及规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 语言障碍康复评估与训练系统 | 1.★产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练； 2.仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版语言障碍康复评估与训练软件系统，配有便携式密码狗。 3.系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明； 4.资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能； 5.评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。 5.1听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。 5.2视检查：包括视图匹配、视执行检查。 5.3语音检查：包括清浊音检查。 5.4口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。 6.★康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。 7.评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。 8.★ 康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分。 9.听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 10.视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 11.语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件。 12.发音训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作。 13.口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练。 14.学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频9种训练题型。 15.康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。 | 套 | 1
2 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1.便携式机型，由主机、输出线、电源线、手持控制器组成； 2.★仪器配有蝶形电极片和矩形电极片，蝶形电极片用于治疗，矩形电极片用于训练； 3.液晶屏显示，屏幕尺寸：114mm*64mm 4.输出电参数： a) 输出电流：0～25mA，分50档连续可调，精度±2mA b) 主电极开路输出电压：≤150V 5.★具有四种输出模式：成人连续模式、儿童交替模式、手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式： 5.1.成人连续模式 脉冲宽度：100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 5.2.儿童交替模式 脉冲宽度：100μs～300μs可调，脉冲间隔：100μs 脉冲频率：50Hz～100Hz可调，步距增量1Hz 持续时间：≥1s 5.3手控触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调 5.4.自动触发模式脉冲宽度：10ms～1000ms，分15档可调；脉冲间隔1-5档可调，即1-5s可调，步距增量1s； 6.★脉冲发生装置集成度高、结构简单，易操作，脉冲信号输出稳定，可保持治疗的持续性。（可提供相关证明文件） 7.时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分，误差为±5% 8.设备连续工作时间大于8h 9.★本产品取得计算机软件著作权。（可提供相关证书） 10.净重：3.9kg 尺寸：308mm*255mm*126mm。 | 套 | 1
|  | 合计 | 元

## B包
邹城市郭里镇卫生院康复治疗、评定设备采购清单（B包）
序号 | 设备名称及规格型号 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 红光治疗仪 |  | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2、额定输入功率：300VA。 3、外形尺寸：长670mm，宽580mm，高940mm 4、灯珠功率：100W。 ▲5、光源：矩阵集成高功率半导体固态光源。 ▲6、灯珠数量及排列方式：100颗灯珠，10*10矩阵排布。 7、治疗时间：1-60min可调，步进1min。 ▲8、能量调节方式：分3档调节。 （1）第1档，有效红光辐照度为21mw/cm2，允差±25%； （2）第2档，有效红光辐照度为34mW/cm2，允差±25%； （3）第3档，有效红光辐照度为60mW/cm2，允差±25%。 ▲9、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。 ▲10、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时（推荐治疗距离）＞60mW/cm2 。 11、操作面板：7寸电容液晶触摸屏、智能触控操作。 ▲12、辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.7。 ▲13、辐照度稳定性控制：有效红光辐照度的不稳定度≤5%。 ▲14、有效辐照面积：＞350cm²。 15、有效治疗深度：＞5cm。 16、支臂结构：采用气弹簧结构设计，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。 17、灯头设计：采用三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。 18、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。 19、漏电保护：具有自动漏电保护功能。 | 台 | 1
2 | 超声波治疗仪 |  | 1、输入电压：a.c.220V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：50VA 4、输出通道：单路输出 5、显示方式：5 寸液晶显示 6、声工作频率：1MHz±10% ▲7、输出模式： a)连续输出； b)断续 1：输出 1s，间歇 1s； c)断续 2：输出 0.5s，间歇 0.5s； d)断续 3：输出 0.3s，间歇 0.3s。 ▲8、有效声强：0-1.5W/cm²。 9、定时范围：1-30min 10、尺寸：380mm×310mm×135mm 11、最大输出功率：6W，允差±20%。 12、有效辐射面积：4cm 2。 13、具备治疗头连接提示功能。 ▲14、具有超温保护功能，当温度超过 41℃时，治疗头停止输出。 15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械质 甲方盖章 量管理体系认证。 16、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 17、生产厂家具备高新技术企业证书。 18、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 19、产品具有医疗器械注册证。 | 台 | 1
3 | 磁振热治疗仪 |  | 1、额定输入功率：150VA。 2、额定电压 220V，额定频率：50Hz。 3、磁场强度范围：12.5mT，允差±30%。 4、磁场输出频率为 50Hz，允差士 1Hz。 振动幅度:≤5mm。 ▲5、具备六种治疗模式甲方盖章 a) 模式 1：工作周期 1.0s，占空比 10%，允差±10％； b) 模式 2：工作周期 2.0s，占空比 10%，允差±10％； c) 模式 3：工作周期 2.5s，占空比 8%，允差±10％； d) 模式 4：工作周期 3.0s，占空比 13%，允差±10％； e) 模式 5：工作周期 4.0s，占空比 25%，允差±10％； f) 模式 6：工作周期 5.0s，占空比 16%，允差±10％。 6、治疗温度：治疗温度 40℃、45℃、50℃、55℃四档可调，允差±3℃。 ▲7、治疗定时时间为 1～60min，可调，步进为 1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗 同步进行。 9、输出通道：一路输出。 10、数码管显示窗口。 11、标配一个标准温热导子。 12、治疗完毕停止输出，并有峰鸣报警提示。 ▲13、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械质量 管理体系认证。 14、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 15、生产厂家具备高新技术企业证书。甲方盖章 16、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 17、产品已获得医疗器械注册证。 | 台 | 1
4 | 经皮神经电刺激仪 |  | 1、三路矩形波脉冲输出，可治疗三个患者或三个部位。 2、交流电压 AC220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：50VA。 ▲4、输出脉冲频率从 2Hz～160Hz 范围内，连续可调，允差±20％。 5、输出脉冲宽度从 60μs～520μs 范围内，连续可调，允差±20％。 6、三种治疗方式：甲方盖章 a）连续输出； b）慢速断续输出，断续周期为 4s±0.5s（通 2s±0.2s，断 2s±0.2s）； c）快速断续输出，断续周期为 2s±0.2s（通 ls±0.ls，断 1s±0.1s）。 7、在 500Ω的负载电阻下，每路输出电流有效值不大于 50mA。 8、治疗时间： 治疗定时时间分为 5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档可调， 允差±10％，治疗结束，有蜂鸣提示声，并停止输出。 9、输出低频脉冲电流，频率可连续调节。 ▲10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械 质量管理体系认证。 11、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 12、生产厂家具备高新技术企业证书。 13、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 14、产品已获得医疗器械注册证。 | 台 | 1
5 | 颈腰椎多功能牵引床 |  | 1、电源：a.c.220V±22V 50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：120VA。 3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 4、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm。 ▲5、腰椎牵引力在 0～990N 范围内可调，级差 10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差 应不大于：当牵引力不大于 200N 时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大 于 200N 时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 6、牵引总时间可在 0～99min 范围内设定，级差 1min，允差±30s。 7、牵引时间可在 0～9min 内设定，级差 1min，允差±30s。 8、间歇时间可在 0～9min 内设定，级差 1min，允差±30s。 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 ▲10、颈椎牵引力在 0～300N 范围内可调，级差 10N，实际输出的牵引力与预置值的偏 差应不大于：当牵引力不大于 200N 时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力 大于 200N 时，允许误差：±20%或±50N，取小值。 11、上下折动作范围：-10°～+30°，级差 1°，允差±2°。 12、左右旋转动作范围：左右各 25°，级差 1°，允差±2°。 13、左右平摆动作范围：左右各 20°，级差 1°，允差±2°。 14、上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。 ▲15、运动速度：左右旋转动作速度：165°/min，左右平摆动作速度：142°/min，允 差±15%。 ▲16、床面加热温度 37℃，允差±3℃。 17、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。 18、内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有 8 种牵引模式。 19、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治 疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。 ▲20、治疗处方管理 a) 存储功能：20 种治疗方案存储功能并读取； b) 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。 21、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。 22、多种安全设计（最大牵引力 990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 23、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 24、生产厂家具备高新技术企业证书。 25、为了避免知识产权纠纷，生产厂家通过知识产权管理体系认证。 | 台 | 1
6 | 神经损伤治疗仪 |  | 1、交流电压 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：35VA。 3、产品外形尺寸（长×宽×高）：420mm×360mm×232mm , 允差±5%。 4、电极线长度：1800mm，允差±5%。 5、电极板尺寸甲方盖章 硅胶电极：圆形电极Φ40mm，允差±5%；方形电极（长×宽）：80mm×40mm， 允差±5%。 ▲6、脉冲频率： 第Ⅰ挡：输出脉冲频率为 500Hz,调制波频率为 0.5Hz～5Hz 连续可调，允差 为±15%； 第Ⅱ挡：输出脉冲频率为 0.5Hz～5Hz 连续可调，允差为±15%。 ▲7、脉冲宽度： 第Ⅰ挡：脉冲宽度为 1ms，调制波宽度为 10ms，允差±30%； 第Ⅱ挡：脉冲宽度为 10ms，允差±30%。 8、治疗仪在 500Ω的负载电阻下，治疗仪每路输出电流有效值不大于 80mA。 9、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档可调,每档时间 允差±10％，治疗时间结束有蜂鸣器提示音，并停止输出。 10、输出脉冲幅度：0～80V,连续可调，允差±20%。 11、输出波形：双向不对称方波。 ▲12、三路脉冲输出，可治疗三个患者或三个部位，刺激强度可独立调节。 ▲13、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械 质量管理体系认证。甲方盖章 14、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 15、生产厂家具备高新技术企业证书。 16、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 | 台 | 1
7 | 直立床 XYQ-1 |  | 1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。 2、功率：250VA。 3、控制方式：手柄控制。 4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。 5、床面高度：550mm，允差±50mm。 6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm。 ▲7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。 8、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。 9、电机最大升降推力：7998N。 10、配备扶手桌面、固定带。 11、承重：170kg。 | 台 | 1
8 | 上肢关节康复器 |  | 1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：70VA。 3、肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 4、肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 5、肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 6、前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 7、移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 8、被动训练力矩：18N·m，允差±10%。 9、额定载荷：48N。 10、关节活动角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。 11、角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。 12、运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。 13、设有线控开关，安全可靠。 14、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 15、运动支臂左右可调换。 16、LCD背光屏幕液晶显示运动角度、速度、时间。 | 台 | 1
9 | 下肢关节康复器 |  | 1、额定输入功率：60VA。 2、训练过程中可实时显示训练当前角度位置。 3、支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。 4、伸展角度调节范围：0～120°，级差3°。 5、屈曲角度调节范围：0～125°，级差3°。 ▲6、角度运行速度：8档可调，1.5～3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%。 7、训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音。 ▲8、脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。 9、设有线控开关，安全可靠。 10、具有应急安全保护开关。 11、开机过程中设备自检自动复位。 12、承重：14kg。 | 台 | 1
10 | 康复器材 | 站立架 | 臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 脚踏板额定承载质量kg：130 台面高度调节范围mm：980～1150胸托架前后调节范围mm：90 背托架前后调节范围mm：200 膝部托架调节范围mm：前后：80、上下：230 规格(mm)：730×870×1000～1150 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面 | 台 | 1
11 |  | 股四头肌训练椅 | 规格(mm)：1060×1050×1160 座垫高度（mm）：660 扶手内侧宽度(mm)：600 升降支架调节范围(mm)：0～130 小腿垫调节范围（mm）：0～470 助力手柄调节范围（mm）：0～280 小腿支架摆动角度：不小于120° 座位额定载荷(kg)：135 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：50 配重块质量(kg)：1.8 配重块数量：4块 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫 | 台 | 1
12 |  | 牵引网架（网架和床） | 规格(mm)：2000×1150×2050 床面高度（mm）：490 床面宽度（mm）：1100 水平网架额定载荷：80.0kg 绳索、吊带额定载荷：50kg 床面额定载荷：135.0kg 用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗 | 台 | 1
13 |  | 液压式踏步器（踏步训练器） | 扶手宽度mm：530 扶手高度mm：1220 油缸力值调节档数mm：12档 额定载荷，kg：135 规格(mm)：700×630×1300 用途：下肢关节活动度及肌力训练 材质：型材、橡胶 结构形式：底座、扶手、脚踏板、计数器 | 台 | 1
14 |  | 亮面型医用助行器 | 规格(mm)：460×520×760～930 扶手宽度(mm)：470 额定承载质量(kg)：100 调节孔位数：7 用途：辅助代步用具 材质：铝型材 结构形式：把手、支撑杆、脚轮 | 台 | 1
15 |  | 平衡板（带扶手） | 规格(mm)：900×700×170面板摆动角度：-17°～+17° 最大承载质量为：135kg 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 材质：多层板、不锈钢 结构形式：平衡板、扶手 | 台 | 1
16 |  | 踝关节训练器 | 规格(mm)：1330×650×860 座垫前后调节范围(mm)：0～300 脚踏板角度调度范围： 0°～80° 额定载荷(kg)： 靠背垫：70 座位垫：135 用途：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革 结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫 | 台 | 1
17 |  | 四肢被动训练器（带升降椅） | 规格(mm)：320×260×60 用途：通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能， 提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习 材质：塑料 结构形式：螺丝刀、扳手、锯齿刀、斧头、手钳、螺栓、螺母等 | 台 | 1
|  |  | 合计 | 元