邹城市郭里镇卫生院牙科综合治疗设备采购清单

| 品目名称 | 详细内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙科综合治疗机 | 牙科操作治疗椅 | 台 | 1 |
| 牙科消毒柜 | 牙科消毒灭菌用 | 台 | 1 |
| 自动封口机 | 消毒物品后封口用 | 台 | 1 |
| 超声荡洗机 | 牙科器械清洗用 | 台 | 1 |
| 手机注油机 | 牙科手机保养用 | 台 | 1 |
| 手机清洗养护机 | 牙科手机保养用 | 台 | 1 |
| 根管预备机 | 根管治疗用 | 台 | 1 |
| 牙周治疗仪 | 牙周治疗用 | 台 | 1 |
| 洁牙机 | 洁牙 | 台 | 1 |
| 洁牙机手柄 | 洁牙 | 把 | 2 |
| 打磨机 . | 打磨 | 台 | 1 |
| 边柜椅旁材料 | 放置材料 | 个 | 2 |

设备名称与技术参数：

- 1.牙科综合治疗机

工作条件：

温度：5℃-40℃

相对湿度： ≤80%     大气压力范围：86kpa-106kpa

供气压力范围 0.55-0.80Mpa, 流量>50L/min

水源水压范围 0.2-0.4Mpa, 流量10L/min

电源AC110/220V, 50Hz, 10A

技术参数：

牙科椅：座垫面离地面最低高度：400毫米

靠背后倾范围：-5—80度

治疗机：高速涡轮手机转速≥300000 r/min

低速气马达手机转速≥14000r/min

漱口水温度：40℃±5℃

冷光口腔灯：3000～40000Lux

LED观片灯： 24V～7VA

口腔灯：0V～12.5V

牙椅电机：24V～200VA

加热器：24V～80VA

输入功率：350VA

固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应不大于0.5°

牙科椅为间歇工作制

- 治疗座椅

- 座椅配置：整个椅架采用12mm强度钢板设计,高精度镶嵌铜套运动关节保证各个部分配合无间隙，椅子运动数万次也不会晃动，且经久耐用。运行更平稳舒适。

- 超稳座椅配置：整个椅架采用12mm强度钢板设计,22mm上下平行支撑杆。

- ★超低位座椅配置：座椅最低位≤400mm，座椅最高位≥800mm，高精度镶嵌铜套运动关节保证各个部分配合无间隙，椅子运动数万次测试，且经久耐用，无噪音。运行更平稳舒适。

- ★超薄手工缝制超细纤维皮工艺座垫：坐垫长度：1290mm，坐垫最宽处：560mm，靠背长度：480mm，靠背最宽处：580mm，整机可轻松拆卸坐垫，可快速方便地安装拆卸或更换。

- ★一体成型铸铝弯板。

- 意大利设计风格扶手：采用双扶手设计，外侧扶手能90°向外摆开，病人能自由上下躺下。

- V型靠背:靠背采用2.5mm优质一体成型冷轧钢板+静电喷涂工艺，全标准V型靠背的弧形和曲面头枕,能够固定头部,防止左右晃动.靠背可进行20MM高度调节,以适应不同身高的患者高度。让医生再治疗过程更加轻松，缓解脊柱疲劳，采用上小下大结构设计，靠背后倾范围：110～ 185°

- 头枕架：弧形面头枕，双关节，上下滑动行程≥120mm，标配双关节内凹头枕，医生操作更方便，适用老人、小孩、轮椅患者。

- 箱体与坐椅中心点连接:牙椅与机箱链接部分是根据患者承载力而研究,参考国内外先进牙椅设备的设计方案由国外工程师设计.重心不偏移,不会晃动。

- 配置进口品牌快速静音电机

- 耐磨超纤汽车真皮：坐垫选用超细纤维手工缝皮，皮质细腻，坐感柔软舒适，即使长时间治疗也能保持患者舒适放松状态，即使长期使用下也不会发硬开裂。

- 医生工作台

- ★器械盘设计双层清洁置物盘：全新ABS塑料，在长时间消毒，材料不变黄。

- 可拆卸304不锈钢置物盘，清理卫生便捷。长度480mm,宽度340mm。五位手机挂架盒180°旋转，精准手机放回，避免使用过程中拉拽医生衣服。

- ★设备故障代码显示，可观察设备工作动态。

- ★北京时间显示 ：功能有年月日时间显示，方便医生各项操作倒计时。

- 红外触碰控制面板，整机使用触碰系统，液晶屏动态同步显示设备运行状态。

- 触屏设计，戴手套操作也不影响，还避免了长期使用按键穿孔的故障。

- 复位键。（操作）治疗完成，一键能直接把病人送到最低位，

- 急救位  （操作）在治疗过程中，出现过敏性休克或昏迷时，能快速达到-10度急救位置进行自苏醒或人工急救操作，避免因慌乱造成意外事故发生。

- 吐痰位  （操作）治疗中途，病人需要吐痰时，一键把病人由躺下状态送 到坐下状态，再按一下，回到原来的治疗位置。

- SET按键可设置漱口水和冲痰盂的时间，人性化节约用水。

- 9个记忆椅位，可以根据医生习惯设定不同的治疗位置，病人坐下一步就到治疗位。节约了选择合适椅位的时间。豪华医生   椅，带升降和靠背前后调节功能，让医生看病更舒适轻松，减少疲劳。

- 按记忆位键时, LED灯会自动熄灭,避免椅子在运动过程中照射到患者眼睛,到达治疗位时, LED灯自动开启,提高医生工作效率。

- ★一键术后清洁消毒椅位：一键操作座椅自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂，漱口，手机管道消毒，三用枪消毒，应冲洗排水管,以除掉在排水软管中的残渣。如果不定期冲洗排水管,残渣则有可能堆积起来并损坏痰盂的排水功能。此设计既节省了医生的时间，提高了工作效率，还能避免遗漏杂物在靠背下清理不干净。

- 控制电路集成系统, 最大限度的将整机电器控制部份集成一体，使之更高效实用，整齐明了，易于维护。安全防护罩，使整机随时处于安全状态。

- 治疗箱

- ★医患沟通呼叫器：病人在治疗过程中，患者需要得到医生帮助或吐痰，轻松一按提醒医生。

- ★低压加热器温度设置 ：加热键可以调节热水器温度，温度设定范围是 30-60℃，同时还给助手架三用枪提供了温水，冬天病人漱口不刺激。

- 内藏式纸巾盒：人性化设计，最大限度为医患提供方便。患者可按需随手取、放纸巾及漱口杯，使医生可更专注于治疗。

- 可60°旋转机箱：空阔牙科椅空间，方便护士或教学培训医生操作使用，便于种植等手术科目的开展。

- 内藏式单净水瓶系统，集内置式的整齐美观，方便实用于一体转换，集成调节开关，避免误操作。

- 集成式吸唾过滤器：拆卸方便、容易清洗过滤器污物。

- 超深可旋转陶瓷痰盂：高温1300°烧制陶瓷材料，光滑耐磨表面，宽大而深，超深防溅放杯位置，便于清洗。

- 欧盟CE标准无缝全封闭箱体，可有效防止液体进入箱体内部，保护内部结构及零件，全面符合欧盟电气安全。

- 进口水气管,：配置原装进口水气管线

①水气管按颜色区分，路线结构清晰，维护方便；

②英制尺寸的管壁厚度是公制管的1.5倍，更厚的管壁使用寿命更长；

③管壁抗爆压力为20KG，而最大工作压力为5.5KG；

④使用优质抗水解、耐酸碱腐蚀的材质，有效防止老化脆裂；

⑤正常状况下，八到十年的使用寿命。

- 进口电磁阀, 经久耐用，不易损坏。

- 纯净水和自来水模式切换只需通过一个开关。

- 水气电分离：配置三条四孔手机管：①两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用；②相比传统控制系统而言，三个系统独立工作，使用负荷均匀，使用寿命更长。

- 助手工作台

- 主控、副控四手操作,最大限度满足医生、护士对设备操作的要求。

- 配置一把热水三用枪，一套强吸手柄，一套弱吸手柄。

弱吸吸唾器用水驱动，当水压为200kPa时，抽水速率应不小于1000mL/min。

强吸吸唾器用气驱动，当气压为500kPa时，抽水量应不小于1000mL/min。

- 配置助手控制面板。包括：1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个LED指示灯，1个加热按键。

- 手术口腔灯

- 豪华感应反射式LED灯：感应带开关，光线强弱可由医生控制，灯及控制台均具备开关调节功能，节能省电，实现与国际标准接轨。

- 两瓣式反光片，保证优异的无影效果，三轴旋转，360度灵活调整照射角度。

- 光斑尺寸：170×80mm（距离光源700mm处）

- 光照强度可在3000-35000lux（距离光源700mm处）之间调节。

- 感应式开关和调节光亮度，避免手触导致交叉感染。

- 内置或外置地箱

- 水气电开关：一键水气电开关，方便下班时断水断电断气，不会造成没人看管时牙椅漏水，保证诊室设备安全。并一体化内置地箱，并能根据现场要求转换成外置地箱，同时满足左右手医生操作使用。

- 集成多功能脚踏

- 多功能集成式脚踏开关，让医生做到盲操作：

- 可控制设备的升降仰俯运动。

- ★可控制口腔灯的开关，避免患者自己起身吐痰时灯光照射眼睛造成不适。

- 可设置手机喷水/无水操作，方便医生操作，无需来回调节水量开关。

- 可控制漱口水开关。

- 设置有吹屑键，提高医生操作效率。

- 大踏板按压式设计，操作无噪音，控制阀寿命长。

- 标配双层不锈钢连接管，避免长期拖拽外皮破损腐蚀内部管路。

- 豪华医生椅

- 配置六向调节医生座椅，可进行椅子升降，靠背升降。

- 脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。

- 万向轮经过10万次耐磨测试实验转动灵活，耐摩擦

- 座椅升降范围：450mm-600mm

- 2.牙科消毒柜

- 1.灭菌器可适用器械种类

- 手术器械齿科器械玻璃器皿注射器具等可耐压力耐高温蒸汽的物品。

- 2.超强承压性能

- 1）六层新结构锅体打造新锅体结构

- 2）锅体采用六层结构，一次精拉成形，啧粉抛光，具有超强承压性能，而且通过了60000次疲劳寿命实验，外层包裹选用超细微孔发泡技术。

- 3）托盘架旋转90"后，采用5个托盘来分置灭菌物品。

- 3.双重门锁保护,杜绝操作安全隐患。

- 微动开关，气动门锁，实现双重保护，消毒安全有保障。

- 4.轻触式按键

- 1)机器在每运行100次后，控制面板上的B&D和LEAK灯会同时闪烁，那是飞利浦微处

- 理器在提醒你需进入自动清洗程序。按SELECT键5秒，B&D和LEAK指示灯同时亮，

- 按START键开始清洗循环以延长设备的使用寿命。

- 欧姆龙按键，使用寿命上万次。

- 5.记录方式

- 打印机循环结束后打印循环数据。

- 6.上盖式水箱

- 1)上盖式水箱，方便打理。

- 2)五大温馨提醒，省心省力。

- 3)水质传感器监测蒸馏水水质，减少机器故障率。

- 技术参数

- 产品电源

- 220V

- 产品

- 250x350 mm

- 内腔尺寸

- 250 x450 mm

- 输出功率

- 1800W/2300W

- 外观尺寸

- 585X460X462mm

- 3.自动封口机

- 环境湿度：0'C- 4

相对湿度：≤80%
大气压力：80kPa -106kPa

赖定电压：AC 220N210V,50H2+10Hz

输出电流：6A

封口速度：10m/min

封口宽度：≤80% （R.H）

包装尺寸：44*38×28cm（带切割）44*38×20cm（不带切割）

性能指标:

封口温度 :60~220°C任意可调，温控精度<1%，预设 180°C温度模式出厂;

封口速度:10m/min;

封口宽度 12mm;

封口留边 0~35mm 可调;

封口强度符合 YY/T0698.5-2009 的要求打印项目依次:科室名称，操作人员，物料编号，物料名称，锅号/锅次，灭菌日期，失效日期，符号;打印文字:中英文、符号和数字;打印字体宽窄可调，打印全部选项所需长度:124mm(窄体)172mm(正常)，234mm(宽体);

产品特点:

外形小巧，设计时尚，不占空间;大屏幕显示，可视化操作，全自动控温:·中英文切换、中英文打印构成:自动封口机由机壳、传动系统、加热系统、温控系统、自动进纸感应系统和打印系统组成。

·切割操作方便，压料切割更顺畅。

单/双行打印。

- 4.超声荡洗机参数

- （1）、设备名称：  超声波清洗机

（2）、用途：清洗、去污、洗涤不具备消毒或灭菌功能的医疗器械、医疗用品

- （3）、设备配置；整机一台、电源线、软水管。可选配件：不锈钢托架、不锈钢盆、烧杯、烧杯支架、塑料清洗筐

- （4）、技术参数：

| 清洗槽容积 | 6.0L |
| --- | --- |
| 清洗槽尺寸 | 32.3X20.5X9.9cm |
| 清洗物品最大长度 | 34.0cm |
| 电压及功率 | 300W（AC220V-240V50/60HZ） |
| 超声波频率 | 35000Hz |
| 清洗槽材质 | 不锈钢SUS304 |
| 外壳材质 | ABS |
| 产品净重 | 7.5Kg |
| 产品毛重 | 8.6Kg |
| 产品尺寸 | 51.5X30.5X24.0cm |

用于清洗形状复杂夹缝多，不能用硬物洗擦的光洁或脆弱的物体，及小型医疗器械、针头、假牙等需要清洗的器械。另定时设定能帮助您控制时间，提高效率，能给您带来极大的方便。简单的操作步骤可使每个人都能现学现用。（注册标准中使用范围：用于医疗器械、医疗用品的清洗、去污、洗涤，不具备消毒或灭菌功能。）

工作条件：放置清洗机时，周围至少留 10CM 间距；建议将清洗机放置在通风良好的环境中；清洗机

外壳散热窗口不能有异物堵住；清洗机应放置在水平的工作台上。

配件：2 个清洗篮(大、小)，1 根排水管，1 根电源线

特点：

1、大容量清洗槽

清洗槽容量（见参数表）, 内尺寸（见参数表）

2、电容感应式控制板（触摸式按键板）耐化学溶剂及防水性更好，操作简洁方便

3、创新的排水阀设计排水阀开/关排水，操作更简单，排水更彻底

4、工业用超声波发生器超声波分布均匀，洗净力强、寿命长

5、陶瓷加热器加热均匀，耐用

6、3 色 3 英寸超大 LED 显示器简单易操作的四键控制，6 段定时、3 组温度选择

7、分组驱动的电路设计模具换能器功率提升 40%，互不干扰，更耐用

8、多重保护电路超负荷及使用不当时可局部断电，防止损坏机器并保证安全

9、经防潮处理的 PCB 板与工业级 ICPCB 板垂直放置，防潮性能佳且有更强的抗干扰能力

10、2 组散热风扇一组为 PCB 板散热，一组为换能器散热，改善散热条件，有利于元器件连续工作

11、多种可选择配件可升降的篮子、不锈钢托架+不锈钢盒、间接清洗槽、烧杯支架

12、工程塑料外壳壁厚 4.5mm 双止口设计，有良好的的防水及抗摔性能；硅胶密封圈的结构既防水又阻断了清洗槽的共振传导，比不锈钢壳机噪音小 60%，适合室内使用

- 5.手机注油机

产品性能指标：

额定功率：40W

额定电压：220V±22V，50Hz

空气源压力：4-8kg/cm2

工作压力：2.2-2.5kg/cm2

油罐容量：300ml

电机额定电压：DC12V，6W

电机转速：3000转/分

显示方式：LED数字显示

工作环境温度：5-40℃

净重：7kg

尺寸：300*230*360mm

外包装尺寸：335*260*400mm

优点优势：

可同时为两支高速和一支低速手机进行维护保养

适用于各大品牌的高低速手机

高亮LED数码显示，具有注油时间控制，能对注油时间进行精准控制

3组独立的清洗模块，可独立控制清洗

自动清洗程序，一键完成清洗，快速方便

多种模式可选，满足不同手机需求

独立吹气按键，可以手动进行多余残留油体清除

采用密封门有效地将油雾扩散减少到最低，确保工作环境清洁

- 6.手机清洗养护机

一、产品描述：

本机符合新口腔器械清洗技术规范要求，实现全自动清洗，操作简单，节能环保，实用性强。网篮外加专业手机清洗托架超大容量的设计，可同时满足牙科手机及器械、手术器械、实验器皿等多种器械的一次性清洗。根据清洗器械的种类，本机优化提供6大智能洗涤程序，满足清洗的多样化、人性化的需求。

二：产品特点

1.自动清洗，清洗过程自动完成；

2.6大智能洗涤程序，满足清洗的多样化、人性化的需求。

3.网篮外加专业手机清洗托架超大容量的设计，可同时满足牙科手机

及器械、手术器械、实验器皿等多种器械的一次性清洗。

4.自带软水盐仓，无需另外再加软水机；

- 5.具备清洗济、软水盐添加提醒功能；

- 6.手机放置架可同时清洗20部手机；

- 7.清洗过程紫外线臭氧杀菌功能；

- 8.清洗完成自动烘干功能；

三、相关参数：

- 电源：220V 50Hz；额定功率：1760W

- 额定外接水压：0.04-1.00MPa，支持高温清洗；

3.配置智能软水装置：适当加入软水盐，可改善水质，增强清洗效果；

- 4.安全装置：自动故障诊断代码(提示）

- 5.主机尺寸：595*505*625（长*宽*高 mm）；

- 包装尺寸：680*600*710（长*宽*高 mm）；

- 6.净重：≤33kg；毛重：≥40kg  体积换算毛重：≥60kg

- 7.工作噪音：≤50dB。

四：配置清单

- 主机          1台

- 清洗篮子      2个4.4.

- 盐斗          1个

- 手机清洗架    1个4.

- 清洗托盘架    1个

- 产品三证      1份

- 专用盐        1袋

- 进水管        1条

- 排水管        1条

- 说明书        1本

- 堵头          20个

- 7.根管预备机

- 1)根管治疗和根管长度测量功能二合一;

- 2)采用进口控制系统和电动马达，工作性能稳定;超大进口高清液晶屏，察看清晰

- 3)有三种操作模式:M1单独根测、N2 单独机扩，M3 边侧边扩;

- 4)具有内置多种当今主流镍钛根管扩大系统(登士柏、VDW、卡瓦等)参数，不需要调节转速和扭力，即选即用;又有7种记忆设定，方便用户设定其他品牌扩大系统参数:

- 5)适用任何品牌的扩大系统，智能识别 360扩大或往复扩大;

- 6)迷你机头，方便口内手术;进口 LED 光源，亮度高;

- 7)扩大针遇大阻力自动反转，到达根尖自动反转退出，有效防止超出根尖和断针;

- 8)根测功能采用多频技术，强防干扰，测量结果不受根管环境影响，测量精准可达 98.6%:

- 9)弯机头、锉夹线、唇勾可高温高压消毒，有效防止交叉感染;

- 10)大容量可充电锂离子电池，使用时间长，10 分钟不用自动关机，充电时间4小时。

- 技术参数:

- 1)适配器:输入电压 AC 100-240V 50/60Hz;

- 2)可充电锂离子电池:DC7.4V2600mAh;

- 3)转速范围 150-650rpm 扭力范围 0.6-5.2Ncm;

- 4)垵防电击的程度分类B型 垵防电击类型分类Ⅱ类。

- 8.牙周治疗机

- 一、功能特点:

- 1、精心设计、品质优质、工作性能稳定;

- 2、LCD 液晶大屏幕，智能触摸控制，界面设计简洁方便易上手:

- 3、功能强大:超声喷砂二合一，龈上喷砂+龈下喷砂+龈上洁治+牙周治疗+根管治疗+根管荡洗功能6合1:

- 4、手柄适配性高:适配工作尖种类多，应用范围广，主机具有手柄自动识别功能;5、两段式喷砂手柄，减少中间环节，避免砂粉堆积结块，同时设备内置过滤装置，干燥空气，过滤杂质，降低手柄堵砂风险;

- 6、无线圆形多功能脚踏:一键改变功率输出，不受方向限制;

- 7、自供水与外接水可自由切换，自供水模式下，可选用专用药液，满足临床需求;

- 8、“泄压”功能，一键即可实现泄压;

- 9、管路一键清洗，易于器械养护;

- 10、内置水加热装置，治疗过程更舒适;

- 11、漏斗形砂罐，出砂均匀，易于安装更换:

- 12、三孔出砂，配上小口径喷砂口，喷砂更集中，减少砂粉飞扬;

- 配置齐全:主机+灭菌盒+小推车，工作尖种类齐全，可满足不同临床需要

- 二、技术参数:

- 1、适配器:输入100-240V~50/60Hz，输出:DC30V2.4A:

- 2、输入功率:80VA;运行方式:连续运行;

- 3、尖端主振动偏移:20um-150um,尖端振动频率:24-36kHz;

- 4、半偏移力:≥0.5N，尖端输出功率:0.8-13W:

- 5、进气压力:0.55-0.7Mpa，进水压力:0.1MPa-0.3MP

- 9.内置超声洁牙机

- 基本参数

- 电源输入:带变压器:~220V50Hzb)无变压器:~

- 24V 50Hz

- 输入功率:38VA

- 进水压力:0.01MPa~0.5MPa

- 主机重量:0.2kg

- 电源适配器重量:1kg

- 使用期限:10年

- 10.洁牙机手柄

- 接插式手柄，握感舒适可高温高压消毒，避免交叉感染

- 11.打磨机

- 最高转速:35000转/分钟

- 输出功率:65W

- 最大扭矩:2.8N.cm

- ON/OFF开关脚踏

- 正/反转切换

- 12.边柜椅旁材料

- 柜体材质：亚克力（防水防霉防锈）

- 抽屉层数：四抽

- 器械分格盘：2个

- 尺寸：高83cm×52cm×43cm